# СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ

## и. о. директора                                                              Главный инженер

РУП «Витебский ЦСМС»                                              РУП «ВЗЭП»

____________ Н.М. Щеглов                                         ____________ В.И. Колпаков

__________ 2008                                                           ____________ 2008

### Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь Преобразователи измерительные

активной и реактивной мощности трехфазного тока

##### Е849-М1

#### Методика поверки

МП.ВТ.180-2008

Начальник КТО ц.07

РУП «ВЗЭП»

___________ А.И. Прасолов

___________ 2008

Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобра-зователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока Е849-М1 (в дальнейшем – ИП) выпускаемые по ТУ  25-04.3973-80 и устанавливает методику их поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с
СТБ 8003-93, РД РБ 50.8103-93.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

1.2 Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице 1, обеспечивающие требуемую погрешность измерений и режимы поверки.

1.3 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации в соответствии с СТБ 8003-93 или          СТБ 8004-93.

- Таблица 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксплуа-тации и хра-нении |
| 1 Внешний осмотр | 4.1 |  | Да | Да |
| 2 Определе-ние электри-ческого соп-ротивления изоляции | 4.2.1 | Мегаомметр Ф4101 Основная погрешность диапазона измерений ±2,5 %; диапазон измерений 10-200 МОм | Да | Да |
| 3 Проверка электри-ческой прочности изоляции | 4.2.2 | Испытательная установка для проверки электрической прочности изоляции БУ-025 Испытательное напряжение от 0 до 5 кВ синусоидальной формы частоты 50 Гц; номинальная мощность 0,5 кВ·А; погрешность ±15 % | Да | Нет |

- Продолжение таблицы 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксплуа-тации и хра-нении |
| 4 Определе-ние основной приведен-ной погреш-ности | 4.2.3 | Установка для поверки электроиз-мерительных приборов У1134М Номинальные значения тока: 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 А; номинальные значения напряжения: 150; 300; 600 В | Да | Да |
|  |  | Катушка сопротивления образцовая Р321 - 10 Ом; класс точности 0,01 |  |  |
|  |  | Магазин сопротивлений Р33 Класс точности 0,2; величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом |  |  |
|  |  | Вольтметр Э545 Основная погрешность  0,5 %; диапазон измеряемого напряжения 0 - 600 В |  |  |
|  |  | Компаратор напряжений Р3003 Основная погрешность  (5U+1) мкВ; диапазон измерений от 0,01 до 11,11В. |  |  |
|  |  | Ваттметр Д5056 Основная погрешность  0,1 %; номинальные значения тока 5 А, 10 А; номинальные значения напряжений 75, 150 В; нормальная |  |  |
| 5 Опреде-ление влияния коэффи-циента мощности | 4.2.4 | То же, что и п.4.2.3 | Да | Да |

2 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К  КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности и выполнены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Лица, осуществляющие поверку, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой.

2.3 Лица, осуществляющие поверку, должны быть аттестованы в качестве поверителей.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

3.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре и относительной влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 4 ч.

3.3 Работа с поверяемым ИП и со средствами его поверки должна проводиться в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Таблица 2

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, ºС | 20 ± 2 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 – 80 |
| 3 Атмосферное давление, кПа | 84 – 106 |
| 4 Напряжение источника питания, В | 220 ± 5; 240 ± 5; 100 ± 2 |
| 5 Частота напряжения измеряемой цепи, Гц | 50 ±0,5; 60 ± 0,5 |
| 6 Форма кривой тока и напряжения измеряемой цепи и напряжения питания | Синусоидальная с коэффи-циентом гармоник не более 5 % |
| 7 Напряжение измеряемой цепи, В | 100 ± 2 |
| 8 Частота питания, Гц | 45 - 65 |
| 9 Сопротивление нагрузки, кОм | 2,5 ± 0,5; 0,4 ± 0,1 |
| 10 Коэффициент мощности | ±1,0 |
| 11 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме земного магнитного поля |
| 12 Положение прибора | Любое |

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ИП следующим требованиям:

- соответствие комплектности паспорту;

- совпадение номера ИП с указанным в паспорте;

- наличие клейма и четкой маркировки;

- отсутствие механических повреждений наружных частей ИП;

4.2 Определение метрологических характеристик

4.2.1 Определение электрического сопротивления изоляции

Определение электрического сопротивления изоляции проводить на постоянном токе мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Отсчет показаний по мегаомметру производить по истечение 1 мин после приложения напряжения к испытываемому ИП.

При проверке электрического сопротивления изоляции между цепями напряжение прикладывается между закороченными зажимами каждой из цепей, указанных в таблице 3.

При проверке сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

Изделие считается выдержавшим испытания, если измеренные значения сопротивления изоляции не менее значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| ### Наименование цепей | Сопротивление, МОм |
| --- | --- |
| Выход, вход, цепь питания - корпус; цепь питания - вход, выход, соединенные вместе; последовательные – параллельные цепи; вход - выход; выход 1 – выход 2 | 20,0 |

4.2.2 Проверка электрической прочности изоляции

Электрическую прочность изоляции  и отсутствие гальванической связи проверять на испытательной установке мощностью 0,5 кВ·А.

Электрическая изоляция различных цепей измерителя между собой и по отношению к корпусу должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока (среднее квадратическое значение) практически синусоидальной  формы частотой 50 или 60 Гц, величина которого указана в таблице 4.

Таблица 4

| Электрические цепи (контакты) | Е849/1,3,6,7,9,12-М1 | Е849/2,4,8,10-М1 | Е849/5,11-М1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Питание, В |  |
|  |  |  | 100 | 220 |
| Выход, вход, цепь питания – корпус (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 – корпус) | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| Цепь питания – вход, выход (9, 10 – 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 7, 8, 16, 17) | - | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| Последовательные цепи – параллельные цепи (1, 2, 4, 5 – 12, 13, 14) | 1,0 |  |  |  |
| Вход – выход (1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 – 7, 8, 16, 17) | 1,0 |  |  |  |
| Выход 1 – выход 2 (7, 8 – 16, 17) | 0,5 |  |  |  |

При проверке электрической прочности изоляции между всеми цепями и корпусом, испытательное напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

При проверке прочности изоляции раздельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

ИП считают выдержавшим испытание, если во время испытания отсутствовали пробои или перекрытия изоляции.

4.2.3 Определение основной приведенной погрешности

Основную приведенную погрешность ИП проверяют в нормальных условиях, указанных в таблице 2, по истечению 30 мин после включения ИП.

За основную приведенную погрешность ИП принимается наибольшая по абсолютному значению разность между измеренным эталонным прибором значением выходного сигнала при точном выставлении входного сигнала по эталонному прибору и расчетным значением выходного сигнала, отнесенную к нормирующему значению выходного сигнала.

Основную приведенную погрешность γ, %, определяют по формуле

| Авых - Авых. расч γ = -------------------------- · 100 Авых. норм | (1) |
| --- | --- |

где	Авых — действительное значение выходного сигнала при соответствующем значении входной мощности Qх (Рх), определяемое по эталонному средству измерений, мА;

Авых.норм — нормирующее значение выходного сигнала, равное наибольшему значению диапазона изменений выходного сигнала, мА.

Авых. расч — расчетное значение выходного сигнала при том же значении входной измеряемой мощности Qх (Рх), определяемое по формулам:

- для ИП Е849/1-4,7-10-М1

Авых.норм

Авых. расч  = -------------------------- · Qх (Рх),              (2)

Qвх. ном (Рвх. ном)

- для ИП Е849/5,6,11,12-М1

Авых.норм - Авых. о

Авых. расч  = Авых. о + -------------------------- · Qх (Рх),           (3)

Qвх. ном (Рвх. ном)

где Авых. о – расчетное значение выходного сигнала при входной измеряемой мощности Qх (Рх) =0, мА;

Qвх. ном (Рвх. ном) – номинальное значение входной мощности.

При измерении выходного сигнала ИП эталонным прибором напряжения Авых , мА, определяют по формуле

| А’вых Авых = ---------- R | (4) |
| --- | --- |

где:	А’вых — показания эталонного прибора напряжения на выходе ИП, мВ;

R — значение сопротивления образцовой катушки, на которой производится измерение падения напряжения выходного сигнала, Ом.

Схемы подключения приведены в приложении А, схемы поверки ИП приведены в приложении Б.

Измеряемую трехфазную мощность на выходе ИП определять по показаниям двух однофазных ваттметров или одного трехфазного ваттметра.

Расчетные значения выходных сигналов в зависимости от измеряемой реактивной мощности Qх приведены в таблице 5 для ИП              Е849/1-4,6-10,12-М1, в таблице 6 для ИП Е849/5,11-М1.   Расчетные значения выходных сигналов в зависимости от измеряемой активной мощности Рх приведены в таблице 7 для ИП Е849/1-4,6-10-М1, в таблице 8 для ИП  Е849/5,11-М1.

Таблица 5

| Uн | Iн | sin | IА=IС | Q1=Q2 | Qx=Q1+Q2 | Ap для Е849/1-4,7-10-М1 | Ар для Е849/6,12-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Р, Вт | Р, Вт | мА | мА |
| 100 | 5,0 | 1,0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 250 200 150 100 50 0 | 500 400 300 200 100 0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 20,0 16,8 13,6 10,4 7,2 4,0 |
| 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 | 50 40 30 20 10 0 | 100 80 60 40 20 0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 20,0 16,8 13,6 10,4 7,2 4,0 |
| 100 | 5,0 | -1,0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | -250 -200 -150 -100 -50 0 | -500 -400 -300 -200 -100 0 | -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 |  |
| 100 | 1,0 | -1,0 | 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 | -50 -40 -30 -20 -10 0 | -100 -80 -60 -40 -20 0 | -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 |  |
| 100 | 2,5 | 1,0 | 2,50 1,0 0 | 125,0 50 0 | 250 100 0 | 5,0 2,0 0 | 20,0 10,4 4,0 |

Продолжение таблицы 5

| Uн | Iн | sin | IА=IС | Q1=Q2 | Qx=Q1+Q2 | Ap для Е849/1-4,7-10-М1 | Ар для Е849/6,12-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Р, Вт | Р, Вт | мА | мА |
| 100 | 0,5 | 1,0 | 0,50 0,25 0 | 25,0 12,5 0 | 50 25 0 | 5,0 2,5 0 | 20,0 12,0 4,0 |
| 100 | 2,5 | -1,0 | 2,50 1,0 0 | -125,0 -50 0 | -250 -100 0 | -5,0 -2,0 0 |  |
| 100 | 0,5 | -1,0 | 0,50 0,25 0 | -0,25 -12,5 0 | -50 -25 0 | -5,0 -2,5 0 |  |

Таблица 6

| Uн | Iн | sin | IА=IС | Q1=Q2 | Qx=Q1+Q2 | Ap для Е849/5,11-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Р, Вт | Р, Вт | мА |
| 100 | 5,0 | 1,0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 250 200 150 100 50 0 | 500 400 300 200 100 0 | 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 |
| 100 | 5,0 | -1,0 | 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 | -50,0 -100,0 -150,0 -200,0 -250,0 | -100 -200 -300 -400 -500 | 2,00 1,50 1,00 0,50 0 |

Продолжение таблицы 6

| Uн | Iн | sin | IА=IС | Q1=Q2 | Qx=Q1+Q2 | Ap для Е849/5,11-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Р, Вт | Р, Вт | мА |
| 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 | 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 | 100 80 60 40 20 0 | 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 |
| 100 | 1,0 | -1,0 | 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 | -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 | -20 -40 -60 -80 -100 | 2,00 1,50 1,00 0,50 0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 | 2,50 1,0 0 | 125,0 50 0 | 250 100 0 | 5,00 3,5 2,5 |
| 100 | 2,5 | -1,0 | 1,0 2,5 | -50 -125,0 | -100 -250 | 1,5 0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 | 0,5 0,25 0 | 25 12,5 0 | 50 25 0 | 5,00 3,75 2,50 |
| 100 | 0,5 | -1,0 | 0,25 0,50 | -12,5 -25 | -25 -50 | 125 0 |

Таблица 7

| Uн | Iн | соs | IА=IС | Р1=Р2 | Рx=Р1+Р2 | Ap для Е849/1-4,7-10-М1 | Ар для Е849/6,12-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Вт | Вт | мА | мА |
| 100 | 5,0 | 1,0 | 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0 | 433,00 346,40 259,80 173,20 86,60 0 | 866,0 692,8 519,6 346,4 173,2 0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 20,0 16,8 13,6 10,4 7,2 4,0 |
| 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 0,80 0,60 0,40 0,20 0 | 86,60 69,30 51,96 34,65 17,32 0 | 173,2 138,6 103,9 69,3 34,6 0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 20,0 16,8 13,6 10,4 7,2 4,0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 | 2,50 1,0 0 | 216,50 86,6 0 | 433,0 173,2 0 | 5,0 2,0 0 | 20,0 10,4 4,0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 | 0,50 0,25 0 | 43,30 21,65 0 | 86,6 43,3 0 | 5,0 2,5 0 | 20,0 12,0 4,0 |
| 100 | 5,0 | -1,0 | 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0 | -433,0 -346,4 -259,8 -173,2 -86,6 0 | -866,0 -692,8 -519,6 -346,4 -173,2 0 | -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 |  |

Продолжение таблицы 7

| Uн | Iн | соs | IА=IС | Р1=Р2 | Рx=Р1+Р2 | Ap для Е849/1-4,7-10-М1 | Ар для Е849/6,12-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Вт | Вт | мА | мА |
| 100 | 1,0 | -1,0 | 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0 | -86,60 -69,30 -51,96 -34,64 -17,32 0 | -173,2 -138,6 -103,9 -69,2 -34,6 0 | -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 |  |
| 100 | 2,5 | -1,0 | 2,50 1,0 0 | -216,5 -86,6 0 | -433,0 -173,2 0 | -5,0 -2,0 0 |  |
| 100 | 0,5 | -1,0 | 0,50 0,25 0 | -43,3 -21,65 0 | -86,6 -43,3 0 | -5,0 -2,5 0 |  |

Таблица 8

| Uн | Iн | соs | IА=IС | Р1=Р2 | Рx=Р1+Р2 | Ap для Е849/5,11-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Вт | Вт | мА |
| 100 | 5,0 | 1,0 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 | 433,0 346,4 259,8 173,2 86,6 0 | 866,0 692,8 519,6 346,4 173,2 0 | 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 |
|  |  | -1,0 | 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 | -86,60 -173,2 -259,8 -346,4 -433,0 | -173,2 -346,4 -519,6 -692,8 -866,0 | 2,0 1,5 1,0 0,5 0 |

Продолжение таблицы 8

| Uн | Iн | соs | IА=IС | Р1=Р2 | Рx=Р1+Р2 | Ap для Е849/5,11-М1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | - | А | Вт | Вт | мА |
| 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 0,80 0,60 0,40 0,20 0 | 86,60 69,30 51,96 34,65 17,32 0 | 173,2 138,6 103,9 69,3 34,6 0 | 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 |
|  |  | -1,0 | 0,20 0,40 0,60 0,80 1,0 | -17,32 -34,64 -51,96 -69,30 -86,60 | -34,6 -69,3 -103,9 -138,6 -173,2 | 2,0 1,50 1,00 0,50 0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 | 2,50 1,00 0 | 216,50 86,6 0 | 433,0 173,2 0 | 5,00 3,5 2,5 |
|  |  | -1,0 | 1,00 2,50 | -86,6 -216,5 | -173,2 -433,0 | 1,5 0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 | 0,50 0,25 0 | 43,30 21,65 0 | 86,6 43,3 0 | 5,0 3,75 2,50 |
| 100 | 0,5 | -1,0 | 0,25 0,50 | -21,65 -43,30 | -43,3 -86,6 | 1,25 0 |

4.2.4 Определение влияния коэффициента мощности

Определение влияния коэффициента мощности cos  (sin ) производится посредством сравнения показаний образцового прибора, включенного на выходе ИП, с расчетным значением выходного сигнала и производится по схемам приложения Б.

При максимальных значениях напряжения, тока и коэффициента мощности определить значение выходного сигнала ИП. Затем, изменив коэффициент мощности до 0,5 и 0,0 при номинальных значениях тока и напряжения, снова определить значение выходного сигнала.

ИП Е849/1,2,6-8,12-М1 испытывают в двух квадрантах,           Е849/3-5,9-11-М1 – в четырех.

Определение влияния cos  (sin ) осуществляется с соблюдением всех условий, указанных в таблице 2, за исключением влияющего фактора.

Изменение выходного сигнала ИП определяется по формуле

А’х – А’р

 = ---------- · 100,                       (5)

Ан

где Ан – нормирующее значение выходного сигнала;

А’х – значение выходного сигнала при наличии влияющего фактора;

А’р – расчетное значение выходного сигнала, определяемое по формуле:

- для ИП Е849/1-4,7-10-М1

Ax

А’р = ------------- ·Q’x (P’x);                    (6)

Qx (Px)

- для ИП Е849/5,6,11,12-М1

Ax - Ao

A’p = Ao + --------------- · Q’x (P’x),                             (7)

Qx (Px)

где Qx (Рх) – значение выходной мощности, устанавливаемое по образцовым приборам при номинальном напряжении 100 В и токах в соответствии с таблицами 9 – 12;

Q’x (P’x) – значение входной мощности при значениях коэффициента мощности, равных 0,5 и 0 при номинальном значении напряжения и входных токах;

Ах – значение выходного сигнала при входной мощности Qx (Px);

Ао – значение выходного сигнала при входной мощности                   Qx = 0 (Px = 0).

Изменение выходного сигнала ИП относительно расчетного значения, вызванное отклонением сos  (sin ), не должно превышать величины допускаемого значения основной погрешности.

Таблица 9

|  |  |  | Прямое направление мощности (cos = 0 – плюс I – 0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадранты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индуктивный |  |  | емкостной |  |  |
| Uн | IA = IC | сos | Р1 | Р2 | Рх | Р1 | Р2 | Рх |
| В | А | - | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 100 | 5,0 | 1,0 0,5 0 | 433,0 0 -250,0 | 433,0 433,0 250,0 | 866,0 433,0 0 | 433,0 433,0 250,0 | 433,0 0 -250,0 | 866,0 433,0 0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 0,5 0 | 216,5 0 -125,0 | 216,5 216,5 125,0 | 433,0 216,5 0 | 216,5 216,5 125,0 | 216,5 0 -125,0 | 433,0 216,5 0 |
| 100 | 1,0 | 1,0 0,5 0 | 86,6 0 -50,0 | 86,6 86,6 50,0 | 173,2 86,6 0 | 86,6 86,6 50,0 | 86,6 0 -50,0 | 173,2 86,6 0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 0,5 0 | 43,3 0 -25,0 | 43,3 43,3 25,0 | 86,6 43,3 0 | 43,3 43,3 25,0 | 43,3 0 -25,0 | 86,6 43,3 0 |

Таблица 10

|  |  |  | Обратное направление мощности (cos = 0 – минус I – 0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадранты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индуктивный |  |  | емкостной |  |  |
| Uн | IA = IC | сos | Р1 | Р2 | Рх | Р1 | Р2 | Рх |
| В | А | - | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 100 | 5,0 | 1,0 0,5 0 | -433,0 0 250,0 | -433,0 -433,0 -250,0 | -866,0 -433,0 0 | -433,0 -433,0 -250,0 | -433,0 0 250,0 | -866,0 -433,0 0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 0,5 0 | -216,5 0 125,0 | -216,5 -216,5 -125,0 | -433,0 -216,5 0 | -216,5 -216,5 -125,0 | -216,5 0 125,0 | -433,0 -216,5 0 |
| 100 | 1,0 | 1,0 0,5 0 | -86,6 0 50,0 | -86,6 -86,6 -50,0 | -173,2 -86,6 0 | -86,6 -86,6 -50,0 | -86,6 0 50,0 | -173,2 -86,6 0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 0,5 0 | -43,3 0 25,0 | -43,3 -43,3 -25,0 | -86,6 -43,3 0 | -43,3 -43,3 -25,0 | -43,3 0 25,0 | -86,6 -43,3 0 |

Таблица 11

|  |  |  | Прямое направление мощности (sin = 0 – плюс I – 0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадранты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индуктивный |  |  | емкостной |  |  |
| Uн | IA = IC | sin | Q1 | Q2 | Qх | Q1 | Q2 | Qх |
| В | А | - | вар | вар | вар | вар | вар | вар |
| 100 | 5,0 | 1,0 0,5 0 | 250,0 250,0 144,3 | 250,0 0 -144,3 | 500,0 250,0 0 | 250,0 0 -144,3 | 250,0 250,0 144,3 | 500,0 250,0 0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 0,5 0 | 125,0 125,0 72,2 | 125,0 0 -72,2 | 250,0 125,0 0 | 125,0 0 -72,2 | 125,0 125,0 72,2 | 250,0 125,0 0 |
| 100 | 1,0 | 1,0 0,5 0 | 50,0 50,0 28,9 | 50,0 0 -28,9 | 100,0 50,0 0 | 50,0 0 -28,9 | 50,0 50,0 28,9 | 100,0 50,0 0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 0,5 0 | 25,0 25,0 14,4 | 25,0 0 -14,4 | 50,0 25,0 0 | 25,0 0 -14,4 | 25,0 25,0 14,4 | 50,0 25,0 0 |

Таблица 12

|  |  |  | Обратное направление мощности (sin = 0 – минус I – 0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квадранты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индуктивный |  |  | емкостной |  |  |
| Uн | IA = IC | sin | Q1 | Q2 | Qх | Q1 | Q2 | Qх |
| В | А | - | вар | вар | вар | вар | вар | вар |
| 100 | 5,0 | 1,0 0,5 0 | -250,0 -250,0 -144,3 | -250,0 0 144,3 | -500,0 -250,0 0 | -250,0 0 144,3 | -250,0 -250,0 -144,3 | -500,0 -250,0 0 |
| 100 | 2,5 | 1,0 0,5 0 | -125,0 -125,0 -72,2 | -125,0 0 72,2 | -250,0 -125,0 0 | -125,0 0 72,2 | -125,0 -125,0 -72,2 | -250,0 -125,0 0 |
| 100 | 1,0 | 1,0 0,5 0 | -50,0 -50,0 -28,9 | -50,0 0 28,9 | -100,0 -50,0 0 | -50,0 0 28,9 | -50,0 -50,0 -28,9 | -100,0 -50,0 0 |
| 100 | 0,5 | 1,0 0,5 0 | -25,0 -25,0 -14,4 | -25,0 0 14,4 | -50,0 -25,0 0 | -25,0 0 14,4 | -25,0 -25,0 -14,4 | -50,0 -25,0 0 |

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в приложении В.

5.2 При положительных результатах первичной (при выпуске из производства) поверки поверитель в разделе паспорта «Сведения о поверке» ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, указывает дату поверки, а также наносит оттиск поверительного клейма на один из крепежных винтов ИП.

5.3 При положительных результатах периодической поверки поверитель наносит оттиск поверительного клейма на ИП, результаты поверки заносит в протокол, отметка о поверке регистрируется в журнале, выдается свидетельство о поверке.

5.4 При отрицательных результатах поверки ИП изымается из обращения и применения, поверитель производит погашение клейма в паспорте, ставит подпись и дату (при наличии паспорта), а также производит погашение клейма на крепежном винте и выдает извещение о непригодности. ИП передается в ремонт, после ремонта подвергается повторной поверке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Расположение клемм подключения ИП

Выход 2

UА   UВ    UС                    (Q)

-      +

12   13    14                16    17

9,25

1      2             4     5                   7    8  9    10

*                     *                          -     +

IА                    IС                       Выход 1   ~220 В

(Р)        (~240 В)

Для включения ИП на дополнительных пределах 0 – 2,5 или            0 – 0,5 А необходимо: снять верхнюю крышку, отпаять перемычки Л – М, закрыть верхнюю крышку

Рисунок А.1 - Схема подключения Е849/1-12-М1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Схема поверки ИП

W

W

1*     ИП

10

2

11

3

12

4*

13

5

14

6

15

7-

16-

8+

17+

9

Rбал

V     V    V

А

Т

о

к

В

С

н

а

п  А

р

я  В

ж

е  С

н

и  0

е

Rобр

Rн

П

* *

*

* *********

*

У1134М

У1134М - трехфазная установка для поверки приборов на переменном токе;

W - ваттметр Д5056, класс точности 0,1;

 - генераторный зажим;

V - вольтметр Э545, класс точности 0,5;

Rн - магазин сопротивлений Р33, класс точности 0,2;

Rобр - образцовое сопротивление Р321, класс точности 0,01;

П - компаратор напряжений Р3003, класс точности 0,0005;

Rбал - балластное сопротивление, от 2 до 3 кОм, МЛТ-0,5-2,2 кОм;

Rдоб (для рисунка Б.2) - добавочное сопротивление Р33, которое рассчитывается по формуле

Rw1 + Rw2

Rдоб = ------------------     при Rw1  Rw2,

2

где Rw1,  Rw2 - сопротивления параллельных цепей ваттметров.

Примечания

1 Клеммы 9,10 задействованы для ИП Е849-М1 с питанием от дополнительного источника.

2 Для поверки ИП Е849/1-12-М1 на дополнительных пределах          0 - 2,5 или 0 - 0,5 А необходимо:

- снять верхнюю крышку;

- отпаять перемычки Л-М;

- закрыть верхнюю крышку.

.

Рисунок Б.1 - Схема для определения основной приведенной погрешности, влияния коэффициента мощности при преобразовании активной мощности (Р)

W

W

1*     ИП

10

2

11

3

12

4*

13

5

14

6

15

7-

16-

8+

17+

9

Rбал

V     V     V

А

Т

о

к

В

С

н

а

п  А

р

я  В

ж

е  С

н

и  0

е

Rдоб

Rобр

Rн

П

*

*

*

*

У1134М

Позиционные обозначения см. на рисунке Б.1

Рисунок Б.2 - Схема для определения основной приведенной погрешности, влияния коэффициента мощности при преобразовании реактивной мощности (Q)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Протокол поверки № ______ от ___ __________ 20     г

Наименование организации, проводившей поверку

___________________________________________________

ИП        _______________________    № ________________

тип

1 № рабочего места поверителя        ___________________

2 Наименование и обозначение методики поверки

___________________________________________________

3 Условия поверки

____________________________________________________

4 Средства поверки

____________________________________________________

____________________________________________________

5 Внешний осмотр         соответствует,        не соответствует

ненужное зачеркнуть

6 Определение электрического сопротивления изоляции

____________________________________________________

7 Проверка электрической прочности изоляции

соответствует,                                    не соответствует

ненужное зачеркнуть

8 Определение основной  приведенной погрешности

_____________________________________________________

9 Определение влияния коэффициента мощности

соответствует,                               ___   не соответствует

ненужное зачеркнуть

ИП                     годен,      _____               		   не годен

ненужное зачеркнуть, не годен – указать причину

Поверитель   __________        _____________       ____________

подпись                   расшифровка                        дата

подписи                          поверки

Лист регистрации изменений

| И з м | Номера листов |  |  |  | Всего лис-тов в докум | № доку-мента | Входящий № сопро-водитель-ного документа | Под-пись | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |