Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобра-зователи измерительные напряжения постоянного тока Е857,  выпускаемые по ТУ 25-0415.046-85 и устанавливает методику их поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с
РД РБ 50.8103-93 и СТБ 8003-93.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

1.2 Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице 1, обеспечивающие требуемую погрешность измерений и режимы испытаний.

1.3 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации в соответствии с СТБ 8003-93 и СТБ 8004-93.

- Таблица 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксп-луа-тации и хра-нении |
| 1 Внешний осмотр | 4.1 |  | Да | Да |
| 2 Опре-деление электри-ческого сопротив-ления изоляции | 4.2.1 | Мегаомметр Ф4101 Основная погрешность диапазона измерений ±2,5 %; диапазон измерений 10-200 МОм | Да | Да |
| 3 Проверка электри-ческой прочности изоляции | 4.2.2 | Испытательная установка для проверки электрической прочности изоляции БУ-036 Испытательное напряжение от 0 до 5 кВ синусоидальной формы частоты 50 Гц; погрешность ±15 %; | Да | Нет |
| 4 Опре-деление основной приведен-ной погреш-ности | 4.2.3 | Установка для поверки приборов на постоянном и переменном токе У300 Диапазон выходного напряжения 0,001-1000 В; диапазон выходного тока 0-20 А | Да | Да |
|  |  | Калибратор программируемый П320 Пределы калиброванных напряжений: 0-100 мВ, 0-1000 В |  |  |

- Продолжение таблицы 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксп-луа-тации и хра-нении |
|  |  | Магазин сопротивлений Р33 Класс точности 0,2; величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом |  |  |
|  |  | Магазин сопротивлений Р4002 Класс точности 0,05; номинальное сопротивление 111,1 МОм; номинальное напряжение 300 В |  |  |
|  |  | Катушки сопротивлений образцовые Р321 10 Ом; Р331 100 Ом Класс точности 0,01; Pном=0,1 Вт, Pмах=1 Вт |  |  |
|  |  | Компаратор напряжений Р3003 Основная погрешность  0,0005 %; номинальное напряжение  10 В; номинальный ток нагрузки 5 мА; номинальное сопротивление не менее 2 кОм |  |  |

2 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К  КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности и выполнены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Лица, осуществляющие поверку, должны иметь квалификационную группу не ниже четвертой.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

3.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре и относительной влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 4 ч.

3.3 Работа с поверяемым ИП и со средствами его поверки должна производиться в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Таблица 2

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, ºС | 20 ± 5 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 – 80 |
| 3 Атмосферное давление, кПа | 84 – 106 |
| 4 Напряжение питания, В | 220 ± 5; 240 ± 5 |
| 5 Частота питания, Гц | 50 ± 0,5; 60 ± 0,5 |
| 6 Форма кривой напряжения источника питания | Синусоидальная с коэффициентом гармоник не более 5 % |
| 7 Сопротивление нагрузки, кОм Е857/1 Е857/3 | 2,5 ± 0,5 0,4 ± 0,1 |
| 8 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме магнитного поля Земли |

Продолжение таблицы 2

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 9 Время установления рабочего режима при номинальных входных сигналах, ч | 0,5 |
| 10 Положение | Любое |
| 11 Амплитуда пульсации входного сигнала с любой частотой в диапазоне от 60 до 400 Гц, % | до 1,0 |

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ИП следующим требованиям:

- соответствие комплектности паспорту;

- совпадение номера ИП с указанным в паспорте;

- наличие клейма и четкой маркировки;

- отсутствие механических повреждений наружных частей ИП;

4.2 Определение метрологических характеристик

4.2.1 Определение электрического сопротивления изоляции

Определение электрического сопротивления изоляции проводить на постоянном токе мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Отсчет показаний по мегаомметру производить по истечение 1 мин после приложения напряжения к испытываемому ИП.

При проверке электрического сопротивления изоляции между цепями напряжение прикладывается между закороченными зажимами каждой из цепей, указанных в таблице 3.

При проверке сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

Изделие считается выдержавшим испытания, если измеренные значения сопротивления изоляции не менее значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Проверяемые цепи | Е857 с входным сигналом |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 500 В | 1000 В |
| Цепь питания, вход – выход, корпус; Цепь питания – вход; Выход - корпус | 20 МОм | 40 МОм |

4.2.2 Проверка электрической прочности изоляции

Электрическую прочность изоляции  и отсутствие гальванической связи проверять на испытательной установке мощностью 0,5 кВ·А.

Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу  должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока (среднее квадратическое значение) практически синусоидальной  формы частотой 50 или 60 Гц, величина которого указана в таблице 4.

Таблица 4

| Тип ИП | Диапазон измерений входного сигнала | Значения испытательного напряжения, В, между |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цепью питания - входом | корпусом – всеми цепями | цепью питания - выходом | входом - выходом |
| Е857/1 Е857/3 | 0 – 60 В 0 – 100 В 0 – 150 В 0 – 250 В 0 – 500 В 0 – 1000 В | 1500 В 1500 В 1500 В 1500 В 2000 В 3000 В | 3000 В 3000 В 3000 В 3000 В 4000 В 6000 В | 1500 В | 500 В 1000 В 1500 В 1500 В 2000 В 3000 В |

При проверке электрической прочности изоляции и отсутствия гальванической связи между всеми цепями и корпусом, испытательное напряжение прикладывается между всеми соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения, по ГОСТ 12997-84.

При проверке прочности изоляции и отсутствия гальванической связи раздельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

ИП считают выдержавшими испытание, если во время испытания отсутствовали пробои или перекрытия изоляции.

4.2.3 Определение основной приведенной погрешности

Основную приведенную погрешность ИП проверяют в нормальных условиях, указанных в таблице 2, по истечению 30 мин после включения ИП.

За основную приведенную погрешность ИП принимается наибольшая по абсолютному значению разность между измеренным эталонным прибором значением выходного сигнала при выставлении входного сигнала по эталонному прибору и расчетным значением выходного сигнала, отнесенную к нормирующему значению выходного сигнала.

Основную приведенную погрешность γ, %, определяют по формуле

| Авых - Авых. расч γ = --------------------------·100 Авых. норм | (4.1) |
| --- | --- |

где:	Авых — действительное значение выходного сигнала, определяемое по эталонному средству измерений, мА;

Авых. расч — расчетное значение выходного сигнала для данного значения входного сигнала (таблица 4), мА;

Авых. норм — нормирующее значение выходного сигнала, равное наибольшему значению диапазона изменений выходного сигнала, мА.

При измерении выходного сигнала ИП эталонным прибором напряжения Авых определяют по формуле

| А’вых Авых = ------------ R | (4.2) |
| --- | --- |

где:	А’вых — показания эталонного прибора напряжения на выходе ИП, мВ;

R — значение сопротивления образцовой катушки, на которой производится измерение падения напряжения выходного сигнала, Ом.

Схема подключения приведена в приложении А, схема поверки ИП приведена в приложении Б. Расчетные значения входных и выходных сигналов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Конструк-тивное исполнение | Расчетные значения входных сигналов |  |  |  |  |  | Расчетные значения выходного сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е857/1 Наибольшее значение диапазона измерений | 0 12 В 24 В 36 В 48 В 60 В | 0 20 В 40 В 60 В 80 В 100 В | 0 30 В 60 В 90 В 120 В 150 В | 0 50 В 100 В 150 В 200 В 250 В | 0 100 В 200 В 300 В 400 В 500 В | 0 200 В 400 В 600 В 800 В 1000 В | 0 1,0 мА 2,0 мА 3,0 мА 4,0 мА 5,0 мА |
| Е857/3 Наибольшее значение диапазона измерений | 0 12 В 24 В 36 В 48 В 60 В | 0 20 В 40 В 60 В 80 В 100 В | 0 30 В 60 В 90 В 120 В 150 В | 0 50 В 100 В 150 В 200 В 250 В | 0 100 В 200 В 300 В 400 В 500 В | 0 200 В 400 В 600 В 800 В 1000 В | 4,0 мА 7,2 мА 10,4 мА 13,6 мА 16,8 мА 20,0 мА |

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в приложении В.

5.2 При положительных результатах первичной (при выпуске из производства) поверки поверитель в разделе паспорта «Сведения о поверке» ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, указывает дату поверки, а также наносит оттиск поверительного клейма на один из крепежных винтов ИП.

5.3 При положительных результатах периодической поверки повери-тель ставит клеймо на ИП, результаты поверки заносит в протокол, отметка о поверке регистрируется в журнале, выдается свидетельство о поверке.

5.4 При отрицательных результатах поверки ИП изымается из обращения и применения, поверитель производит погашение клейма в паспорте, ставит подпись и дату (при наличии паспорта), а также производит погашение клейма на крепежном винте и выдает извещение о непригодности. ИП передается в ремонт, после ремонта подвергается поверке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Расположение клемм подключения ИП

1              2         3                4           5        6

-           +                                -          +

Вход              ~ 220 В                     Выход

( ~ 240 В)

Рисунок А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

ИП

1     2    3    4     5     6

R4        R5

П2

П1

R1

R3

R2

I                       III                    II

И1

Схема проверки ИП

И1 – источник постоянного напряжения калибратор П320* или У300;

П1, П2 – компаратор напряжений Р3003;

R1, R2 – магазин сопротивлений Р4002, сопротивления которых устанавливать в соответствии с таблицей Б.1;

R3 – катушка сопротивления образцовая 100 Ом Р331;

R4 – магазин сопротивлений Р33;

R5 – катушка сопротивления образцовая 10 Ом Р321;

I – вход; II – выход; III – питание;

*Примечание – При использовании калибратора П320 приборы R1, R2, R3, П1 необязательны.

Таблица Б.1

| Номинальное значение входного сигнала ИП, В | Количество ступеней в декадах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 |  |  | R2 |  |  |
|  | 106 Ом | 105 Ом | 104 Ом | 106 Ом | 105 Ом | 104 Ом |
| 60 100 150 250 500 1000 | 0 0 1 2 4 9 | 5 9 4 4 9 9 | 10 10 10 10 10 10 | 0 0 1 2 4 9 | 5 9 4 4 9 9 | 9 9 9 9 9 9 |

Рисунок Б.1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Протокол поверки ИП

Преобразователь ____________________    № ____________

тип

1 № рабочего места поверяемого ИП ____________________

2 Наименование и обозначение методики поверки

____________________________________________________

3 Внешний осмотр         соответствует,  __   не соответствует

ненужное зачеркнуть

4 Определение электрического сопротивления изоляции

____________________________________________________

5 Проверка электрической прочности изоляции

соответствует,                        __    не соответствует_

ненужное зачеркнуть

6 Определение основной  приведенной погрешности

____________________________________________________

ИП                годен,                __   		      не годен ___

ненужное зачеркнуть, не годен – указать причину

Поверитель   __________        _____________       ____________

подпись             расшифровка                дата

подписи                  поверки

Лист регистрации изменений

| И з м | Номера листов |  |  |  | Всего лис-тов в докум | № доку-мента | Входящий № сопро-водитель-ного документа | Под-пись | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |